動力遠心機械年次自主検査表　　平成　　年　　　月　分

機番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年間保管

| 事業場・部局 | 東京大学 事業場 | 検査日 | 平成 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究室名 |  | 検査者 |  |
| 設置場所 |  | 判定 | 良好、 要改善 |

○　異常なし、×　要修理

| 検 査 項 目 | 判定 | 整備修理等記録、修理日 |
| --- | --- | --- |
| 遠心器の管理に必要な講習や製造業者へ確認等を行いましたか。 | ○ × |  |
| 遠心器の管理に必要な仕様書は保管されていますか。 | ○ × |  |
| 遠心器の管理に必要な測定器具・工具・保護具を準備、点検、 着用していますか。 | ○ × |  |
| 遠心器及びコンセントの周辺は清掃等されていますか。 また、コンセントは抜けかかっていませんか。 | ○ × |  |
| 一 回転体の異常の有無（回転体とはロータを意味する） | ○ × |  |
| ①最高回転速度・許容回転速度以上で使用していないか。 | ○ × |  |
| ②回転体の外側・内側に腐食/傷がないか。 | ○ × |  |
| ③回転体の固定ナットの緩みはないか。 | ○ × |  |
| ④回転体のスイングバケットは滑らかにスイングするか。 | ○ × |  |
| ⑤回転体のネジ部分にグリースが塗られているか。 | ○ × |  |
| ⑥回転体の寿命管理がされているか。使用記録はあるか。 保証期間内か。 | ○ × |  |
| ⑦回転体のチューブ挿入穴に付着物はないか。 | ○ × |  |
| ⑧回転体に入るチューブに変形・変色・劣化している物はないか | ○ × |  |
| ⑨回転体の回転軸が入る穴に付着物等がないか。 | ○ × |  |
| 二 主軸の軸受部の異常の有無 | ○ × |  |
| ①回転体が乗る回転軸にサビや傷が発生していないか。 | ○ × |  |
| ②回転体が乗る回転軸に曲がりが発生していないか。 | ○ × |  |
| 三 回転制御の異常の有無 | ○ × |  |
| ①加速動作に異常がないか。（振動・異常音） | ○ × |  |
| ②整定動作に異常がないか。（回転のふら付き） | ○ × |  |
| ③減速動作に異常がないか。（振動・異常音） | ○ × |  |
| ④減速時のブレーキ動作に異常がないか。 | ○ × |  |
| 四 本体室内の異常の有無 | ○ × |  |
| ①乾燥状態にあるか。 | ○ × |  |
| ②結露水はドレンから排出されているか。 | ○ × |  |
| ③ゴミ等が落ちていないか。 | ○ × |  |
| ④傷・亀裂・破損等していないか。 | ○ × |  |
| 五 冷却機の異常の有無 | ○ × |  |
| ①ラジエターにゴミが詰まっていないか。 | ○ × |  |
| 六 ドアの異常の有無 | ○ × |  |
| ①ドア開放中に回転体はスタートしないか。 | ○ × |  |
| ②回転中ドアは開かないか。 | ○ × |  |
| ③ドアに傷・亀裂・破損がないか。 | ○ × |  |
| 七 設置環境の異常の有無 | ○ × |  |
| ①水平に保たれているか。 | ○ × |  |
| ②30cm以内に人が立入らない区域となっているか。 | ○ × |  |
| ③30cm以内に障害物の放置がないか。 | ○ × |  |
| 八 本体外観の異常の有無 | ○ × |  |
| ①変形・亀裂がないか。 | ○ × |  |
| ②外観各部のネジに緩みがないか。 | ○ × |  |

異常がある時には必ず専門業者に依頼し点検、修理をうけ、その記録を記載欄に記してください

この検査表は必ず３年間保管してください

研究室責任者　印　　　（平成　　年　　月　　日）

部局安全衛生管理室長　印　　　（平成　　年　　月　　日）