s_ver.20130726

ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ年次自主検査表

機番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年間保管

| 事業場・部局 | 東京大学 事業場 | 検査日 | 平成 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究室名 |  | 検査者 |  |
| 設置場所 |  | 判定 | 良好、 要改善 |

○　異常なし、×　要修理

| 検査項目 | 判定 | 整備修理等記録､修理日 |
| --- | --- | --- |
| ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞの管理に必要な講習や製造業者へ確認等を行いましたか。 | ○ × |  |
| ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞの管理に必要な仕様書は保管されていますか。 | ○ × |  |
| ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞの管理に必要な測定器具・工具・保護具を準備、点検、 着用していますか。 | ○ × |  |
| ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ及びコンセントの周辺は清掃等されていますか。 また、コンセントは抜けかかっていませんか。 | ○ × |  |
| 電源を切ってから次の点検を行なってください。 |
| フタの損傷について フタを開きフタの裏を点検してください。 傷や亀裂はありませんか？ | ○ × |  |
| 缶体の損傷について フタを開き缶体内を点検してください。 傷や亀裂はありませんか？ | ○ × |  |
| フタのパッキンの損傷について フタのパッキンを点検してください。 傷や亀裂はありませんか？ | ○ × |  |
| アームの損傷について ﾌﾀを支えるｱｰﾑ部分に、腐食・亀裂等はありませんか？ | ○ × |  |
| アームガイドの損傷について ｱｰﾑを保持するｱｰﾑｶﾞｲﾄﾞに腐食・亀裂等はありませんか？ | ○ × |  |
| 主要ボルト、ねじの緩みの有無 アームの支点のねじの緩みはありませんか？ フタの内側のナットの緩みはありませんか？ | ○ × |  |
| フタアームの損傷の有無 それは本体背面にあります。損傷はありませんか？ | ○ × |  |
| アームアームシャフトの損傷の有無 それは本体背面にあります。損傷はありませんか？ | ○ × |  |
| 電源を入れ運転を開始し、圧力が高い状態で次の点検を行なってください。 |
| 安全弁の吹き出し点検について（高温・やけど注意） 注意して安全弁を瞬時作動させてください。蒸気排出はありますか？ （この時、蒸気が止まらない場合がありますが、慌てず電源をOFFにして温度、圧力が下がるのを待ってください） | ○ × |  |
| フタのパッキンからの蒸気漏れについて 通常のフタの締め付け状態で蒸気もれはありませんか？ | ○ × |  |

！注意事項！

点検を実施する際は、必ず講習会資料を参考にして下さい。

異常がある時には必ず専門業者に依頼し点検、修理をうけ、その記録を記載欄に記してください

この検査表は必ず３年間保管してください

研究室責任者　印　　　（平成　　年　　月　　日）